## Sheet1
上饶市人民医院医疗设备应急采购目录
项目序号 | 名称 | 申请科室 | 数量 | 技术参数
1 | 车载急救呼吸机 | 院前急救科 | 1台 | 1.适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持； 2.电动电控呼吸机(内置涡轮驱动产生空气气源)，无须气源驱动，峰值流速>260L/min； 3.具有≥7英寸触摸屏，并可切换白天或夜晚显示模式； 4.内置1块锂电池，工作时长>320分钟，可选双电池，工作时长>640分钟； 5.具备氧耗工具，可以显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。
2 | 车载转运监护仪 |  | 1台 | 1.适用于成人、小儿、新生儿监测的转运监护仪，满足EN1789救护车相关转运标准。 2.主机配置一块锂电池工作时间≥8小时。 3.具备监护模式、演示模式、待机模式、隐私模式、体外循环模式、插管模式、户外模式等，满足不同临床场景需求。 4.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。 5.具备联网络功能。
3 | 便携式彩超 |  | 1台 | 1.类型：掌超； 2.用途：用于腹部、心脏、妇科、产科、泌尿科、小器官、儿科、血管等方面的检查； 3.配置：平板主机+探头； 连续工作时间≥5小时以上，屏幕提供电量显示信息。
4 | 超声波清洗机 | 消毒供应中心 | 1台 | 1.用途：用于口腔科的止血钳、镊子、切开刀等器械的清洗。 2.功能要求：超声波清洗、加热功能 3.运行时间：0-30min 可调 4.清洗温度 ：室温—60℃可调 5.加热方式：循环加热 6.容积 ：≥15L 7.控制系统：温度、时间可调可控 8.安全保护功能：具有防干烧保护
5 | 洗胃机 | 急诊科 | 2台 | 1.单片机自动压力反馈控制。 2.具有强力换向防堵塞结构。 3.点动控制进出胃液量平衡控制功能。 4.进出胃压力数字显示。 5.进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构 。） 6.压力 、液量双重安全保护。 7.无油膜式泵。 8.强吸出胃，高效饱腹洗胃。 9.预置式进出胃压力设置。
6 | 胎心多普勒 | 产科 | 3台
7 | 手术检查灯（鹅颈灯） | 产科、超声医学科 | 4台 | 冷光源
8 | 防辐射衣 | 介入诊疗科 | 5套 | 无铅型
9 | 防辐射裙 |  | 5套 | 无铅型
10 | 防辐射围脖 |  | 5套 | 无铅型
11 | 防辐射帽 |  | 2顶 | 无铅型