激光定位系统基本需求

一、主要用途：

主要用于肺部肿瘤的穿刺活检精准定位、肝部肿瘤在CT/CBCT引导下的穿刺活检精准定位，肺部肿瘤的手术前定位、肺部肿瘤，肝部肿瘤在CT/CBCT引导下的消融治疗（冷冻、微波、射频消融）精准定位。CT/CBCT引导下的疼痛介入治疗等。

二、基本需求：

需具备主机使用激光辅助定位的引导方式，整体可采用台车（可在多个CT/CBCT检查室共享）或者悬臂（吊顶式，可减少地面操作空间局限的影响），使用、操作灵活方便。主机通过系统自动校准，可保障所需角度的准确性。定位系统主机具有三维立体定位功能，可实现X/Y轴、 Z轴或G（Gantry tilt）轴（CT机架倾斜角度）三维角度定位引导。X/Y平面角度范围：≥-45°至45°，激光定位系统Z平面角度范围：-45°至45°，激光定位系统G轴（机架倾斜角度）范围：-45°至45°。保证病人穿刺路径全覆盖。系统应具有自检提示及报警功能，以保证设备运行及手术过程的安全。

三、基本配置：

1、激光定位系统主机、可移动车架（带电磁锁定装置），电磁锁定遥控器，或吊顶式安装悬吊系统。

2、另外配置可充电电池，标准接口充电器。

备注：院内调研基本需求仅做市场调研论证用，允许负偏离，需提供正负偏离表，最终参数以公开招标为准。