
上饶市人民医院采购单板DR数字成像系统(移动DR)等设备公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院拟引进一套单板DR数字成像系统(移动DR)、一套DR数字成像系统进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

	序号
	设备名称
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	DR数字成像系统
	1套
	200
	参数详见附表4

	2
	单板DR数字成像系统(移动DR)
	1套
	70
	参数详见附表4


一、询价项目内容
二、公告时间
时间： 2026年8月4日— 8月10日　　
三、报名时间、地点及方式
1.时间： 2026年8月10日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时） 

2. 地点：江西省上饶市信州区滨江西路66号奎文座1325室
3. 报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：姚先生18770918758，电子邮箱jxcxwygs@126.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-8100797  上饶市人民医院           
四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院北院（上饶市信州区罗桥街道庆丰路）
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正三副共四份加盖单位公章，参询方在参加征询会是现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担；
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。
上饶市人民医院

                                                2026年8月4日
附表1

	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2

	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3
医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4
DR数字成像系统基本参数
	序号
	性能要求

	1
	总体要求

	1.1
	设备要求：所投产品为数字化摄影X射线机，非透视摄影X射线机。

	1.2
	所投产品可实现一次X射线成像即可获得全脊柱或双下肢全长图像，并且满足全身站立位和卧位不同部位X射线摄影检查。设备采用悬吊机架设计，可实现电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现不同拍摄体位一键自动摆位功能。

	1.3
	为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器为同一制造商。

	1.4
	系统具备故障自诊断功能，包括机器故障代码显示等功能。

	2
	主要技术规格和要求　

	2.1
	高压发生器

	2.1.1
	标称功率≥80kW

	2.1.2
	管电压可调范围：40～150kV

	2.1.3
	曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

	2.1.4
	最大输出电流≥1000mA

	2.1.5
	最大电流时间积≥1000mAs

	2.1.6
	最大逆变频率≥500kHz

	2.2
	X线球管

	2.2.1
	球管功率≥100kW

	2.2.2
	球管焦点（小焦点/大焦点）≤0.6/1.2mm

	2.2.3
	阳极热容量≥400kHU

	2.2.4
	阳极旋转速度≥9700rpm

	2.3
	无线静态平板探测器（1块）

	2.3.1
	成像区域≥425mm×425mm   

	2.3.2
	像素尺寸≤100μm    

	2.3.3
	量子探测效率（DQE）≥70%

	2.3.4
	采集灰阶度≥16bit

	2.3.5
	空间分辨率≥4.7lp/mm  

	2.3.6
	采集矩阵≥4300×4300    

	2.3.7
	具备AEC自动曝光控制功能，非物理电离室实现

	2.3.8
	平板探测器通讯模式：无线传输

	2.4
	静态平板探测器（1块）

	2.4.1
	成像区域≥1200mm×425mm

	2.4.2
	像素尺寸≤139μm

	2.4.3
	量子探测效率（DQE）≥70%

	2.4.4
	采集灰阶度≥16bit

	2.4.5
	空间分辨率 ≥3.7lp/mm

	2.4.6
	采集矩阵≥3000×8500 

	2.4.7
	具备AEC自动曝光控制功能，非物理电离室实现

	2.5
	球管悬吊支架

	2.5.1
	球管支架安装方式：井字轨悬吊式  

	2.5.2
	球管与探测器具有双向自动跟随

	2.5.3
	机架具有临床常用拍摄位置自动转换功能，具有一键到位功能

	2.5.4
	自动转换临床常用拍摄位置协议≥200种

	2.5.5
	支持一键实现球管打角度的斜投照摆位功能

	2.5.6
	球管吊架纵向移动范围≥320cm

	2.5.7
	球管吊架横向移动范围≥200cm  

	2.5.8
	球管吊架垂直运动距离≥150cm

	2.5.9
	球管套可沿水平轴旋转范围≥±120° 

	2.5.10
	最大立位SID≥2500mm

	2.5.11
	机头配备U型或牛角式辅助移动把手，避免操作者操作过程中出现手滑等情况发生，非圆形或环形把手设计。

	2.6
	球管端彩色近台触控系统  

	2.6.1
	触控显示屏屏幕尺寸≥11.5英寸  

	2.6.2
	具有病人信息显示

	2.6.3
	具有曝光条件显示和修改功能  

	2.6.4
	具有摄影后图像显示功能

	2.6.5
	具有患者类型选择功能 ≥3种

	2.6.6
	具有病人检查部位和体位的选择

	2.6.7
	具备摆位图示化引导提示

	2.6.8
	具备限束器临床常用照射野快速切换选择≥7种

	2.6.9
	可以显示SID数值、机头旋转角度等机械运动参数

	2.6.10
	具备滤线栅状态提示

	2.6.11
	具有预设常用临床拍摄位置操作按键，触控实现一键摆位

	2.6.12
	具有机架自动摆位触控虚拟按键≥13个

	2.6.13
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示方向

	2.6.14
	具备多界面调节功能，非单一界面操作

	2.7
	限束器

	2.7.1
	具备双模式操作，手动和自动

	2.7.2
	光源采用LED光点灯

	2.7.3
	在SID=100cm情况下，最小视野应≤2mm×2mm

	2.7.4
	在SID=100cm情况下，最大照射野应≥430mm×650mm

	2.7.5
	具备激光定位线

	2.7.6
	为了限束器更稳定使用，采用按键或旋钮设计，非内置屏幕设计。

	2.8
	立式摄影架1

	2.8.1
	摄影台具备电动升降功能 

	2.8.2
	X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪

	2.8.3
	探测器片盒外壳侧面具备运动操作按键

	2.8.4
	为方便患者紧贴探测器，探测器摄影台后端两侧都具备辅助把手。

	2.8.5
	球管机头可与摄影台实现一键自动对中运动，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成对中定位

	2.8.6
	球管机头可与摄影台实现一键非中心定位功能，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成非中心定位

	2.9
	立式摄影架2

	2.9.1
	摄影台垂直运动范围≥150cm     

	2.9.2
	X射线管组件与探测器可自动跟随和同步跟踪

	2.9.4
	为方便患者紧贴探测器，探测器摄影台后端两侧都具备辅助把手

	2.9.5
	球管机头可与摄影台实现一键自动对中运动，整个运动过程技师无需手动操作机头即可完成对中定位

	2.10
	升降式摄影床

	2.10.1
	配备固定升降式摄影床，非移动式

	2.10.2
	床面长度≥2300mm

	2.10.3
	床面纵向范围纵向≥940mm

	2.10.4
	床面横向范围纵向≥260mm

	2.10.5
	滤线器（片盒）移动范围≥700mm

	2.10.6
	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁，非内踢式

	2.10.7
	支持平板在线充电

	2.10.8
	X射线管组件与探测器可自动跟随

	2.10.9
	床面升降行程≥400mm

	2.10.10
	床面最低距地≤500mm

	2.10.11
	实体滤线栅不用工具即可移除，插拔状态有明确指示

	2.11
	无线遥控器或控制盒

	2.11.1
	可遥控胸片架电动升降

	2.11.2
	可遥控床面电动升降

	2.11.3
	可遥控球管悬吊架移动

	2.11.4
	可遥控设备一键到立位或一键到卧位

	2.11.5
	可调整限束器光野

	2.11.6
	无线遥控器在标准控制盒中有固定放置区域，控制盒具有一键急停功能

	2.11.7
	控制类型：无线射频遥控，非蓝牙式

	2.11.8
	具备一键完成整机开机或关机功能

	2.12
	图像采集工作站

	2.12.1
	windows 10 操作系统 或以上

	2.12.2
	硬盘：≥1T，内存：≥16GB

	2.12.3
	配备医学专用单色液晶显示器

	2.12.4
	医学专用单色液晶显示器屏幕尺寸≥24英寸，显示器对比度≥1000:1

	2.12.5
	软件采用全中文操作界面

	2.12.6
	待检病例管理：病例查询、病例刷新、病例登记、检查和急诊、待检病例显示列表的配置

	2.12.7
	高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

	2.12.8
	具有儿童专用拍摄协议，可根据年龄自动匹配成人或儿童拍摄协议

	2.12.9
	儿童专用拍摄体型或模式≥3种

	2.12.10
	具有职业病（尘肺）检查协议

	2.12.11
	可检测球管热容量并具备显示功能

	2.12.12
	可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能

	2.12.13
	根据采集软件中选择检查部位后，限束器照射野自动调节到合适尺寸

	2.12.14
	具有卧位自动拼接功能，球管自动旋转采集，拼接长度≥1000mm

	2.12.15
	具有图像放大及漫游功能

	2.12.16
	具有曝光参数记录和显示功能

	2.12.17
	具有边缘增强功能

	2.12.18
	具有窗宽窗位调节功能

	2.12.19
	具有图象翻转及旋转功能

	2.12.20
	具有图像正负像翻转功能

	2.12.21
	具有图像标注功能

	2.12.22
	具备图像LUT曲线调节

	2.12.23
	具有病人登记，信息管理功能

	2.12.24
	具有辐射剂量的记录和显示功能

	2.12.25
	具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

	2.12.26
	具有标注/测量工具，其中包括长度测量、面积测量、角度测量、Cobb角测量、脊椎角度测量、下肢力线标记、高度差测量等

	2.12.27
	具有双向对讲系统

	2.12.28
	支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS，存储确认等功能

	2.12.29
	标准DICOM打印通讯，可直接打印、协议打印，并在随机文件中进行声明

	2.12.30
	设备可对接智能售后服务系统，实时观测产品的详细使用状态，自动发送故障代码或错误代码给智能售后服务系统的功能

	2.12.31
	系统支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助

	2.12.32
	支持远程培训

	3.第三方

	
3.1 AI骨龄 1套 
3.2 智能防护屏 1套 
3.3 铅衣、铅帽、铅围脖、铅围裙 2套 
3.4 医用显示器 1套 
3.5 工作站 1套


单板DR数字成像系统（移动DR）基本参数
	序号
	招标参数和性能要求

	1
	功能及整机要求

	1.1
	所招设备为移动式摄影X射线机，用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对成人和儿童进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

	1.2
	为保证整机兼容性，平板探测器、高压发生器、球管或组合机头为同一品牌。

	2
	主要技术规格和要求

	2.1
	高压发生器

	2.1.1
	高压发生器最大功率：≥50kW

	2.1.2
	管电压可调范围：40~150kV

	2.1.3
	曝光时间范围：1ms~10s

	2.1.4
	最大输出电流：≥630mA

	2.1.5
	最大毫安秒：≥500mAs

	2.1.6
	最小毫安秒：≤0.2mAs

	2.2
	Ｘ线球管

	2.2.1
	球管类型：旋转阳极球管

	2.2.2
	大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

	2.2.3
	阳极热容量：≥350kHU

	2.2.4
	阳极靶角：≤14°

	2.2.5
	最大管电压：≥150kV

	2.2.6
	具备激光测距功能

	2.3
	无线平板探测器

	2.3.1
	探测器有效视野尺寸：≥425mm*425mm

	2.3.2
	探测器材料：碘化铯非晶硅

	2.3.3
	像素尺寸：≤100μm

	2.3.4
	A/D转换率：≥16bits

	2.3.5
	采集矩阵：≥4000*4000

	2.3.6
	空间分辨率：≥5.0 lp/mm

	2.3.7
	无线模式图像成像时间：≤8秒

	2.3.8
	最大承重：≥300kg

	2.3.9
	数据传输方式：无线

	2.3.10
	探测器外壳防护等级≥IP54

	2.4
	机械装置

	2.4.1
	机体移动方式：电助力+手动

	2.4.2
	配备电池独立供电系统，并支持无电状态时可插市电立即曝光功能

	2.4.3
	机架类型：伸缩立柱臂，非关节臂

	2.4.4
	X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）：≥-320°～+320°

	2.4.5
	X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）：≥-180°~+180°

	2.4.6
	X射线管组件可绕长轴旋转≥  -30°~+90°

	2.4.7
	伸缩横臂升降距离：≥1400mm

	2.4.8
	横臂伸缩距离：≥530mm

	2.4.9
	限束器旋转角度：≥±100°

	2.4.10
	球管焦点距地最大距离：≥2000mm

	2.4.11
	支持球管端控制机体运动功能

	2.4.12
	接触式防碰撞功能：配备

	2.4.13
	机身宽度：≤60cm

	2.4.14
	机身高度：≤135cm

	2.4.15
	曝光控制需具备：无线曝光功能，延时曝光功能，有线曝光功能，可视化曝光功能

	2.4.16
	无线曝光功能可以穿透墙体等障碍

	2.4.17
	最大爬坡角度：≥13°

	2.4.18
	具有充电状态和低电量提示功能

	2.4.19
	可实现原地旋转，方便摆位

	2.4.20
	机头具备全把手无按键操作的自动感应解锁，解锁后可实现横臂升降、机头伸缩、立柱旋转运动

	2.4.21
	电动辅助驱动时机体移动速度≥5km/h

	2.4.22
	具备声音提醒装置

	2.4.23
	具有一键急停保护功能

	2.4.24
	机体电源线长度≥2m

	2.4.25
	电源线具有自动卡位和回收功能

	2.5
	图像采集/处理工作站

	2.5.1
	基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站

	2.5.2
	触摸操作屏尺寸：≥19英寸

	2.5.3
	主机工作站操作台内存：≥8GB

	2.5.4
	主机工作站操作台硬盘：≥500GB固态硬盘

	2.5.5
	具备无线、有线双模式数据传输

	2.5.6
	支持与RIS和HIS系统的集成

	2.5.7
	按照器官进行摄影检查

	2.5.8
	图像采集工作站软件操作界面均为中文界面

	2.5.9
	调整或预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转及旋转、图像放大及漫游、图像插值

	2.5.10
	边缘增强、局部放大/恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量

	2.5.11
	打印胶片上可显示摄影曝光kV、mA、mAs等设置条件参数

	2.5.12
	图像采集工作站应支持分格打印输出

	2.5.13
	支持无损压缩的高速传输

	2.5.14
	支持在线解压

	2.5.15
	支持DICOM 3.0最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST

	2.5.16
	不同患者图像可打印在同一张胶片上

	2.6
	机头触控屏

	2.6.1
	屏幕尺寸≥8英寸

	2.6.2
	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示方向

	2.6.3
	可显示SID值

	2.6.4
	可显示机头旋转角度

	2.6.5
	可控制机体移动

	2.6.6
	可调节曝光参数

	2.6.7
	可设定患者体型、拍摄部位

	2.7
	可视化曝光系统

	2.7.1
	隔室遥控有效安全范围≥10m

	2.7.2
	实时远程监控患者情况

	2.7.3
	屏幕尺寸≥8英寸


PAGE  
13

