
上饶市人民医院采购腹腔镜系统项目公开询价公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的规定，现对上饶市人民医院拟引进1台腹腔镜系统进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件的最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：
	序号
	设备名称
	数量
	预算金额
	备注

	1
	腹腔镜系统
	1台
	300万元
	参数详见附件


一、询价项目内容
二、公告时间
时间：2026年08月04日—08月10日　
三、报名时间、地点及方式
1.时间：2026年08月11日（工作日上午09:00时～11:30时，下午14:30时～17:30时）
2.报名地点：上饶市信州区吉阳中路100号东塘花苑18栋1401

3.报名方式：现场报名，同时递交相关材料（详见第五条.参询单位需提供的相关材料），要求材料提供齐全。外地参询企业可电话报名，相关材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：赵女士0793-8309996；电子邮箱rhzb2017@163.com。
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人及采购代理机构不得以任何理由拒绝。 

6.监督电话：0793-8100797  上饶市人民医院
四、价格征询会时间

时间：（具体时间另行通知）

地点：上饶市人民医院
五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2）；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍及产品的彩页；
6、产品的资质证明材料

   6.1营业执照（三证合一证）复印件；
   6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 

   6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

   6.4生产厂家产品授权书；
6.5厂家售后服务方案及承诺书；
7、产品业绩材料（附相关中标通告书或销售合同复印件）；

8、参询单位的资质证明材料
   8.1营业执照（三证合一证）复印件；

   8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

参询材料分开装订，一正叁副共四份加盖单位公章，参询方在参加征询会是现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序处编目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对做出实质性响应，其风险应由参询方自行承担；
七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报，做到一个品种一张报价表。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由相关人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在院纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医学装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询文件及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为主。                                

上饶市人民医院
                                                2026年8月4日

附表1
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：

	
	
	
	
	
	
	
	


 附表2
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	


	附表3：

医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。


附表4:

腹腔镜系统技术参数

一、4K 3D ICG摄像主机

1.具备4K图像处理性能，可处理3D和2D画面信号，能够输出≥3840*2160的像素影像。支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

2.图像色域范围BT. 2020、BT. 709。

3.3D、2D模式可切换，可同步处理3D和2D画面信号，且可实现同时输出3D画面、2D画面到两个独立的显示器。

4.支持四种3D、2D画面显示模式：2D跟随、2D环绕、3D跟随、3D环绕。

5.3D环绕模式下可支持3D、2D模式自动切换，可根据镜体旋转角度自动选择观察效果最佳的模式。

6.视角自适应,镜体旋转过程中图像画面可保持正向。

7.双镜联合功能：可同时处理双路信号，实现双画面显示不同手术操作，同时实现主机可刻录双镜画面的视频存储需求，可实现≥2种双镜联合手术，包括腹腔镜与宫腔镜、腹腔镜与电子膀胱镜等。

8.模块化设计：可连接同品牌电子镜、4K荧光摄像头，增加模块即可兼容同品牌电子软镜≥2种，包含：电子输尿管镜、电子膀胱镜等。

9.不少于四种显影模式：包括重叠荧光模式(绿/蓝可选)、黑白荧光模式。

10.具备ICG染色和电子染色双重图像染色模式。

11.集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080P全高清录像及3840*2160高清图片。
12.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。
13.摄像主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡等功能。

14.同品牌同平台支持不少于2种ICG荧光镜，如荧光胸腔镜、荧光神经内镜，可开展不同专科的荧光手术。

15.具有细节增强、颜色增强、亮度均匀等多种智能图像算法，提升分辨力与色彩区分度。

16.至少具有2种腔镜光谱染色功能。
17.摄像主机具备≥2倍电子放大功能，≥5级可调。

18.可通过画中画功能实现至少2种同屏显示模式。
19.通过后期增加模块可升级到同品牌腔镜最新技术≥1种。

20.摄像主机具备≥3种显示模式，包括2D模式，3D模式，2D旋转模式，通过摄像头按钮可切换。

21.具有3D自动旋转功能，可实现3D显示模式下旋转回正功能；可实现 3D 和 2D 图像之间的自动旋转切换和一键切换。

22.具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如冷光源、气腹机等，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接。

23.主机具有多种输出端口：包含DP数字端口≥1个，12G/3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥1个。

24.具备USB录像拍照接口，USB接口支持U盘、移动硬盘存储设备即插即用。

25.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
二、4K 3D荧光电子镜

1.电子镜采用一体化设计，前端镜头和握持手柄不可拆卸。

2.支持采集 ICG 吲哚菁绿造影剂与血红蛋白结合后，经近红外光照射后发出的非可见光。

3.具备双4K成像晶片，双路分辨率均≥3840*2160，逐行扫描。

4.视场角≥60°

5.最大景深≥150mm，最小景深≤20mm。

6.具有防雾功能，有效防止镜面起雾。

7.电子镜按键≥3个,支持按键功能可自定义，包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、图像翻转、亮度调整等功能的设定。

8.电子镜前端镜头直径≥10mm，30度视向角，工作长度：≥300mm。

9.具有3D自动旋转功能，可实现3D显示模式下旋转回正功能。

10.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
三、300W LED光源

1.独立光源主机，采用可见光和近红外光双光源，可同时输出白光和近红外光。

2.白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高。

3.荧光照明采用近红外LED和白光同时输出。近红外光和白光通路均为LED光源。

4.液晶屏幕显示

5.色温≥ 5700K

6.光源LED寿命≥30000 小时

7.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备
四、4K3D医用监视器

1.主动式矩阵LED液晶屏

2.尺寸：≥32寸

3.分辨率：最高像素≥3840*2160

4.支持PIP/POP(画中画/画外画)多画面显示

5.信号输入方式：DVI-D、3G-SDI等

五、全自动气腹机

1.最大充气流量≥40升/分 ,最小充气流量：≤1升/分。

2.压力范围：1-30mmHg。

3.具有液晶显示屏，操作直观。

4.具有高速高精灌流模式。

5.具备过压保护功能。

6.自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示

7.电器安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备
六、医用导光束 

1.直径≥4.8mm 。

2.长度≥300cm。

3.可同时传输可见光及近红外光。

七、设备配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	影像模块
	1台

	3
	荧光冷光源
	1台

	4
	光源脚踏
	1个

	5
	导光束
	3根

	6
	30°电子镜
	≥1根

	7
	消毒盒
	2个

	8
	显示器
	≥1台

	9
	台车
	1辆

	10
	气腹机
	1台

	11
	探针
	1根

	12
	冲洗吸引管
	1根

	13
	持针器
	1把

	14
	胆囊抓钳
	1把

	15
	分离抓钳
	1把

	16
	抓钳
	1把

	17
	剪刀
	1把
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